招标文件

- 我公司欲购置下列设备，现准备进行招标，请按下列要求进行投标。

- 设备名称和数量

1、轮胎强度/静负荷试验机    1台

- 商务条款

- 付款条件：商业承兑，预付款30%，提货30%，验收20%，余为质保，付款时卖方需开具相应金额的以买方为收益人的银行保函。

- 价格内含包装费、运输费、保险费。

- 质保期：质保期为验收合格后二年，其中易损件要有足够备件或免费更换。电机、减速机、变频器、伺服驱动器等非易损件的质保期为三年，若出现质量问题，造成的损失由卖方负责。

- 售后服务承诺：设备出现问题卖方接到买方通知后，必须于承诺的时间内到达买方现场。否则，每拖延一天扣罚其合同金额的1‰。

- 调试周期：卖方的有关设备调试人员必须在接到通知后48小时内到达调试现场，并且必须于合同约定的时间内将设备调试完毕，否则每拖延一天扣罚其合同金额的 1‰。

- 交货期：卖方要按时交货，否则，每拖延一天从提货款中扣罚其合同金额的１%。

- 卖方要免费指导安装并负责调试。

- 卖方要免费为买方培训操作人员及维修人员。

- 技术资料齐全，如合格证、装箱单、说明书、出厂检测证明、维修用的部件图、易损件图、外购件说明书、PLC梯形图、基础图、总装图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备本体上要带有润滑点分布示意图等，其中基础图、总装图、各种管路及电源接口位置图要在一周内寄给买方，使用说明书至少要有四份。设备上要带有润滑图表。设备源程序、PLC梯形图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备说明书等要提供电子版资料。设备的程序软件不得设有密码，否则，由此造成的一切损失皆有卖方负责。

- 设备颜色：待定。

- 设备上要带有各种标识，如润滑点分布示意图、减速机或油箱的液位显示和标识、电机的转动方向、管路流向、管路名称、各种阀门的名称、电器接线的线号、安全警示标志等。

- 设备验收按技术协议的有关条款和国家的有关标准执行。

- 设备交货地点为广西玲珑轮胎有限公司。

- 如有纠纷双方协商解决，协商不成合同签订地人民法院提起诉讼。

- 设备调试时所生产的废副品的数量不得超过2批次，否则，超出者由卖方负责一切费用。

- 投标要求

- 标书要注明所投设备的技术参数、设备结构说明、供货范围、主要零部件的生产厂家。

- 标书中要注明所投产品的交货期、调试周期、售后服务承诺。

- 所投设备要分项报价。

- 所投设备要带有平面布置总图、基础图。

- 标书中要有必要的资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系和联系人。

- 标书至少要有三份并要提供电子版标书。

- 技术要求：详见附件

热忱欢迎您来参加投标，感谢您对我公司的大力支持！

山东玲珑轮胎股份有限公司

轮胎强度/静负荷试验机招标文件

一、供货范围

轮胎强度/静负荷试验机整机1台，包括：

主机                                                      1台

控制系统                                                  1套

印痕面积分析软件                                          1套

强度试验压头          8、19、32、38规格强度压头         各1只

负荷标定工具                                              1套

法兰紧固螺栓                                              2套

静负荷试验压合板                                          1只

行程开关                                                  2只

A3扫描仪                                                  1台

地脚螺栓                                                  1套

液压小车                                                  1辆

防护网（另带两块宽600mm高400mm厚5mm的有机玻璃）   1套

强度压头检测样板                                          1套

检定证书：提供设备压力、温度、速度的有资质第三方检定证书。

二、功能描述

用于测试轮胎的压穿强度、静负荷试验。

1、【静负荷试验】

1.1测量：行程和负荷

1.2自动计算：印痕面积

1.3手工输入：试验轮胎详细信息、印痕面积

1.4显示：下沉量、保压时间、加载速度、设定负荷和当前负载及当前负载与下沉量的实时曲线等。

1.5报表：

1.5.1主要数据：下沉量、下沉率、硬度系数、单位面积平均压力、接地系数

1.5.2曲线：下沉量-负荷关系曲线

1.5.3附属数据：当前试验轮胎详细信息。如：试验轮胎外周长、试验气压、轮胎负荷、试验编号、试验时间、轮胎结构等。

2、【强度试验】

2.1测量：行程和作用力

2.2手工输入：试验轮胎详细信息

2.3显示：行程、作用力、速度、最小破坏能及实时曲线

2.4报表：各点最小破坏能、平均值、百分率及试验轮胎详细信息。

2.5曲线：行程和作用力关系曲线

强度计算需要采用标准法和积分法两种方法

三、技术参数及要求

1、试验轮胎直径范围：457mm～1400mm

2、试验轮胎宽度：102mm～500mm

3、试验轮胎轮辋直径：10inch～ 24.5inch

4、强度/静负荷试验最大作用力：100kN

5、传感器精确度：±0.03%  (满量程)

6、负荷精确度：±0.5%

7、位移精确度：±1%

8、试验工作速度：50mm/min（±1.5）

9、快速返回速度：300mm/min～500mm/min

10、试验机必须具备完整的轮胎强度试验、静负荷试验，符合以下标准：

JJF1194   《轮胎强度及脱圈试验机校准规范》

GB 9744   《载重汽车轮胎》

GB 9743   《轿车轮胎》

GB/T 4501 《载重汽车轮胎性能室内试验方法》

GB/T 4502 《轿车轮胎性能室内试验方法》

GB/T 22038《汽车轮胎静态接地压力分布试验方法》

ISO 10191 Passenger car tyres -- Verifying tyre capabilities -- Laboratory test methods

ISO 10454，Truck and bus tyres; verifying tyre capabilities; laboratory test methods

11、信息化要求：能够同时与公司的TDM系统和MES系统进行数据交互，交互方式如下：

a.通过WEBSERVICE方式实现数据交互；

b.同时采集设备的过程数据与报告数据；

c.当网络中断或调用WEBSERVICE失败时，保证数据不会丢失（可存入本地），待网络正常时再次上传或调用；

d.每次调用WEBSERVICE需记录操作日志（根据大小以月为单位），包括样品编号、时间、成功或失败、失败的原因，出现异常需要记录异常内容。

四、外购件配置

1、工控机：研华（操作系统WINDOWS 10或以上）

2、PLC：AB

3、激光打印机：HP

4、负荷传感器：国际品牌（质保三年以上）

5、位移传感器：国际品牌（质保三年以上）

6、主要低压电器元件：国际品牌（质保三年以上）

7、辅助低压电器元件：国际品牌（质保三年以上）

8、直线导轨：国际品牌（质保三年以上）

9、伺服电机：国际品牌（质保三年以上）

10、丝杠：国际品牌（质保三年以上）。

五、工作条件

（1）设备使用班次：三班连续生产     7天/周

（2）设备使用环境： 温度 0—40℃    相对湿度  最高90%

（3）能源： 电源      380±10% V   50Hz  3相

压缩空气      0.7MPa

冷却水        ≤ 28 ℃

六、技术和服务保证

1．卖方保证机器采用优等材料.先进工艺制成，全新并符合合同规定的自动化水平.质量.规格和性能规定：并能满足安全和长期操作的要求。

2．卖方将保证设备满足机器制造厂家的标准。所有的机械制造和购买部件用公制单位设计和安装。各种仪表以标准国际计量单位标识。

3．卖方提供设备的供货范围及设备性能完全符合本协议要求。

4．当设备出现故障接到买方通知后24小时内提供技术支持服务。